**平板壁挂式空气消毒机功能与技术参数**

一、主要功能：

1、\*主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

2、\*微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；

3、\*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

4、\*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

6、主管失效备管自动支援及加强功能；

7、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

8、程控、遥控、手控多控消毒运行；

9、\*风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员；

10、\*全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

11、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段；

12、\*遥控器设计具有防丢失功能。

二、主要技术参数：

1、适用体积：120m3

1.1、外形：平板壁挂式

1.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm

1.3、\*循环消毒风量：≥1200m3/h

1.4、\*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2

1.5、消毒功率：≤470W

1.6、紫外线管寿命：≥5000h

1.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.10、额定电压：AC 220V±22V

1.11、额定频率：50Hz±1Hz

1.12、噪音：≤55dB(A)

1.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

1.15、安全防护分类：I类B型设备

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

移动式空气消毒机功能与技术参数

一、主要功能：

1、\*微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、\*UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、\*UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、\*整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、\*风速高、中、低可选；

9、\*双通道立体式出风，循环风量大；

10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、\*外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：80m3

1.1、外形：移动式

1.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm

1.3、\*循环消毒风量：≥800m3/h

1.4、\*紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.36×103μW/cm2

1.5、消毒功率：≤410W

1.6、紫外线管寿命：≥5000h

1.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.10、额定电压：AC 220V±22V

1.11、额定频率：50Hz±1Hz

1.12、噪音：≤55dB(A)

1.13、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

1.15、安全防护分类：I类B型设备

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月