**附件：**

**一、手术显微镜技术参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **附注** |
| 1 | 主镜目镜倍率 | 12.5X艾尔弗广角目镜 |  |
| 2 | 物镜焦距 | 200mm |  |
| 3 | 工作距离 | 192.74mm |  |
| 4 | 视场直径 | Φ27.5mm |  |
| 5 | **★**主镜总放大倍率 | 10X |  |
| 6 | 助手镜放大倍率 | 4X |  |
| 7 | 视度调节范围 | ±5D |  |
| 8 | 瞳距调节范围 | 55mm-75mm |  |
| 9 | 照明方式 | 同轴冷光源照明，8V50W德国OSRAM卤素灯,三级调光 |  |
| 10 | 术面照度 | ≥15000LX |  |
| 11 | **★**横臂伸展半径 | 800mm |  |
| 12 | 微调焦速度 | ≤2.5mm/s |  |
| 13 | 脚控电动微调焦行程 | ≥40mm±10% |  |
| 14 | 电源电压及频率 | 220V±10%50Hz±1Hz |  |

**二、显微镜配置单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 手术显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 手术显微镜镜机架 | 1台 |
| 3 | 电源电缆 | 1根 |
| 4 | 光导纤维束 | 1根 |
| 5 | 显微镜镜头包装箱 | 1个 |
| 6 | 保险丝BGXP-6\*30 1.5A | 2只 |
| 7 | 保险丝BGXP-6\*30 10A | 2只 |
| 8 | 布镜套 | 1块 |
| 9 | 合格证、使用说明、装箱单 | 各1份 |

 **三、本项目最高报价3.5万元，质保期一年。报价包含**安装调试完成后10个工作日支付合同总价的95%，满一年后10个工作日内支付5%。