三台县中医院手掌式彩色多普勒超声诊断仪

比选方案

三台县中医院因工作需要，拟紧急采购一台手掌式彩色多普勒超声诊断仪，邀请符合法定条件、诚实守信的供应商参加投标。

一、项目预算：9.9万元

二、项目名称：三台县中医院手掌式彩色多普勒超声诊断仪

三、确定供应商的方式：综合评分法

四、申请人资格要求：

（一）基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：

1、具有生产和销售医疗器械资格的证明文件，医疗器械注册证或备案凭证不得早于2018年1月1日。

2、参加本次比选活动的供应商及现任法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函）

3、参加本次比选活动前三年内未被列入失信行为记录名单（提供相关证明材料）

五、报名时间、地点：

公布之时起到2020年8月17日上午12:00，节假日无休。

报名电话： 0816-5262723，15228317521；联系人：李老师。也可编辑短信：公司名称、联系人电话等相关内容发送至15228317521。

地址：三台县中医院后勤保障科

报名时，请通过电子邮件方式将以下资料发送至180933033@qq.com邮箱，未发送资料视为无效报名。

1、公司营业执照正、副本复印件；

2、公司法人授权委托书原件；

3、公司法人身份证复印件

4、被授权代表身份证复印件；

六、递交比选文件截止时间：

2020年8月17日14:40前将代理申请书密封递交至三台县中医院后勤保障科（可邮寄）。

七、比选人：三台县中医院

八、设备参数：

手掌式彩色多普勒超声诊断仪参数

产品用途：腹部、妇产科、浅表组织、小器官、外周血管、泌尿科、ICU、麻醉科、急诊、介入等全身应用；

全数字化掌上彩色多普勒超声诊断系统，提供医疗器械注册证或备案凭证。系统技术规格：

1、主机技术

1.1★探头与主机连接方式：为了保证图像数据传输的稳定性，要求所配置探头与主机连接为有线探头。

1.2探头具备发光指示标志，能直观的标示探头正向方向

1.3显示器≥7.5寸

1.4 内置锂电池，工作续航≥1.5小时

1.5★高清晰斑点噪音抑制技术≥8级可视可调

1.6具备双幅实时成像，成像大小不变。

1.7系统平台：Windows

1.8整机物理通道数≥28通道

1.9★系统动态范围≥260db，步进2db，数值明确，可视可调

1.10工作频率范围：2-16MHz，可在屏幕上显示。

1.11具备产科自动测量功能

2、二维灰阶成像

2.1 具备数字化聚焦功能，

2.2 焦点位置≥10段可调

2.3 谐波成像单元

2.4 ★探头扫描显示深度≥36cm

2.5 具备一键全屏放大功能

2.6 一键优化功能

2.7 显示方式：B、C、D、B/PW、B/C

2.8 所有探头二维频率：≥8段变频

2.9 支持二维图像角度偏转

2.10 具备穿刺引导线功能

2.11支持参数滑动调节

2.12 TGC六段可调

2.13 TGC方案一键调节

2.14★可支持配置探头：心脏相控阵探头，腹部凸阵探头，浅表线阵探头

2.15具备防水功能，可以满足临床浸泡消毒，可浸泡时间≥20分钟

3、彩色多普勒成像

3.1 所有探头均支持彩色多普勒成像

3.2 ★探头彩色多普勒频率：≥3段变频，数值明确，可视可调

3.3 彩色多普勒取样框角度≥±30°，3级可调

彩色增益≥100%，步进1%。

4、频谱多普勒成像

4.1 ★脉冲多普勒探头频率: ≥3段变频

4.2 取样容积：1--25mm可调

4.3 频谱多普勒增益：100%可调

4.4实时双同步、三同步。

5、测量和分析

5.1 支持距离、周长、面积、椭圆等基础测量；

分析软件包：具备专科分析软件包

6、网络传输功能

6.1 支持自定义WIFI联网

6.2 支持USB数据连接

6.3 支持网络数据传输

6.4支持DICOM单元

7、图像编辑与存储

7.1 具有中英文自定义输入模式

7.2 可自定义添加并编辑患者信息

7.3 具有专业注释模板，可直接在图像上添加中文注释

7.4 具有专业体标模板，可在图像上添加体标，体标位置任意可调

7.5 支持图像及实时电影存储

7.6支持图像及电影回放，电影回放≥3000帧

8、检查条件预设置

8.1 具备不同检查部位参数预设置

十、比选办法及细则：

#### 1、评分办法

本次评选依据供应商的比选申请书，按照评判标准表中的要求进行逐次排序。

#### 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次有效投标报价中的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×30。 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》证明材料（个体工商户参照中小企业）。 |  |
| 2 | 技术指标和配置50% | 50 | 完全符合文件要求没有负偏离得45分；正偏离（需提供证明文件）每项加0.5分，最多加5分。 ★项参数负偏离每项扣3分，其它非实质性参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩8% | 8 | 投标产品（同品牌同型号）的用户少于3家不得分，有3家的得4分，每增加1家得2分，满分8分。 说明：提供中标通知书或销售合同复印件，加盖投标人鲜章。 |  |
| 4 | 售后服务10% | 10 | 1、根据承诺的质量保证范围，售后方案完整性、可行性和合理性及本地化服务能力、质保期、人员培训计划等进行综合分析比较评分：售后服务最好的得5分，良好的得3分，一般的得1分； 2、提供生产企业售后服务承诺书原件得5分，未提供不得分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

- 其他：1、货物的运输及安装调试由供应商承担，采购人负责组织验收。

- 2、验收合格后10个工作日内支付合同金额的90%，质保期一年，期满后再支付10%。