三台县中医院

非强制检定计量器具计量检定/校准/检测采购项目

一、资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）与其他比选申请人供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系；

以上内容由投标供应商提供承诺函，格式自拟。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向中小微企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供承诺函。

3.本项目的特定资格要求：

①提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）；

②法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件）；

③市级及以上市场监督管理部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

④检验检测机构资质认定证书（CMA）；

⑤实验室认可证书（CNAS）；

提供复印件盖投标人鲜章。

二、技术参数及要求

本次招标范围含医院非强制检定计量器具计量检定/校准/检测并出具相应的计量检定/校准/检测报告。

本项目合作期限一年。

现场或送检后，供应商须在7个工作日内出具检定/校准/检测报告，报告一式两份。采购人在收到报告7个工作日支付费用。

计量检定/校准/检测技术服务工作按照相应的计量检定规程或计量校准规范执行。具体要求如下：

| 序号 | 仪器类别 | 技术依据 | 校验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调移液器 | JJG 646 移液器检定规程 | 容量 |
| 2 | 温湿度表 | JJG 205 机械式温湿度计检定规程 | 温度、相对湿度 |
| 3 | 冰箱温度计、水银温度计 | JJG 130 工作用玻璃液体温度计检定规程 | 温度 |
| 4 | 冰箱 | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度；计量4个检测点 |
| 5 | 冰柜 | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度；计量4个检测点 |
| 6 | 培养箱、环境试验设备等 | JJF 1101 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度、相对湿度；计量4个检测点 |
| 7 | 水浴锅 | JJF(辽)118-2011 电热恒温水浴锅校准规范 | 温度 |
| 8 | 婴儿培养箱 | JJF 1260 婴儿培养箱校准规范 | 温度、湿度、噪声、氧浓度 |
| 9 | 婴儿辐射保暖台 | JJF（闽）1102婴儿辐射台保暖台校准规范 | 温度、噪声 |
| 10 | 高压灭菌器 | 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF（浙）1120 | 温度、压力 |
| 11 | 脉冲灭菌柜 | 蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF（浙）1121 | 温度、压力 |
| 12 | 医用输液泵 | JJF 1259 医用注射泵和输液泵校准规范 | 流量、压力；计量3个检测点 |
| 13 | 医用注射泵 | JJF 1259 医用注射泵和输液泵校准规范 | 流量、压力；计量3个检测点 |
| 14 | 双通道注射泵 | JJF 1259 医用注射泵和输液泵校准规范 | 流量、压力；计量3个检测点 |
| 15 | 三通道注射泵 | JJF 1259 医用注射泵和输液泵校准规范 | 流量、压力；计量3个检测点 |
| 16 | 氧气吸入器 | JJG 913 浮标式氧气吸入器检定规程 | 流量、压力 |
| 17 | 血液透析机 | 血液透析装置校准规范 JJF 1353 | 温度、流量、电导率、透析液压力、静（动）脉压力、pH |
| 18 | 血液灌流装置 | JJF 1633血液灌流装置校准规范 | 温度、流量、压力 |
| 19 | 血液流变测试仪 | JJG (新)11血液流变测试仪检定规程 | 黏度 |
| 20 | 呼吸机 | JJF 1234 呼吸机校准规范 | 潮气量、呼吸频率、气道峰压、氧浓度、呼气末正压 |
| 21 | 无创呼吸机 | JJF (京)69-2019 无创呼吸机校准规范 | 氧浓度、气道压力、通气频率 |
| 22 | 麻醉机 | JJF (黔)30-2018 麻醉机校准规范 | 潮气量、呼吸频率、气道峰压、氧浓度 |
| 23 | 心肺复苏机 | JJF 1748 心肺复苏机校准规范 | 按压深度、按压频率、 |
| 24 | 脉搏血氧计 | 脉搏血氧计校准规范 JJF(京) 31 | 血氧饱和度、脉搏 |
| 25 | 医用负压吸引器 | 医用负压吸引器检定规程JJG（新）18 | 压力 |
| 26 | 全自动生化分析仪 | JJF 1720 全自动生化分析仪校准规范 | 吸光度、丙氨酸氨基转移酶、葡萄糖 |
| 27 | 半自动生化分析仪 | 半自动生化分析仪检定规程 JJG 464 | 吸光度 |
| 28 | 尿液分析仪 | JJF 1129 尿液分析仪校准规范 | 尿蛋白、白尿糖、相对密度、蛋白质、红细胞、白细胞 |
| 29 | 电解质分析仪 | JJG 1051 电解质分析仪检定规程 | K+、Na+、CI- |
| 30 | 血细胞分析仪 | JJG 714 血细胞分析仪检定规程 | 红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白 |
| 31 | 化学发光免疫分析仪 | JJF 1752 全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 | 甲胎蛋白 |
| 32 | 糖化血红蛋白分析仪 | JJF 1841 糖化血红蛋白分析仪校准规范 | 糖化血红蛋白 |
| 33 | 全自动尿沉渣分析仪 | JJF 1823-2020 全自动尿沉渣分析仪校准规范 | 红细胞、白细胞 |
| 34 | 酶标分析仪 | JJG 861 酶标分析仪检定规程 | 吸光度 |
| 35 | 医用五元素分析仪 | JJF (冀)126医用元素分析仪校准规范 | 检出限 |
| 36 | 生物显微镜 | 生物显微镜校准规范 JJF1402 | 长度、放大倍数 |
| 37 | 离心机 | JJF（浙）1117 医用离心机校准规范 | 转速 |
| 38 | 体重秤 | JJF (皖)86-2020 医用人体秤校准规范 | 质量 |
| 39 | 医用牵引仪 | JF (浙)1101 医用牵引仪校准规范 | 力值 |
| 40 | 除颤仪 | JJF 1149 心脏除颤器校准规范 | 能量、脉率、脉冲宽度、脉冲电流幅度 |
| 41 | 高频电刀 | JJF 1217 高频电刀校准规范 | 功率、高频漏电流 |
| 42 | 洁净工作台 | JG/T 292-2010 洁净工作台行业标准 | 功能、截面风速、风量、空气洁净度 |
| 43 | 生物安全柜 | JG 170-2005 生物安全柜行业标准; YY 0569-2011 II 级生物安全柜行业标准 | 下降气流流速、流入气流流速、洁净度 |
| 44 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影（CT）X射线辐射源 | JJG 961 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 剂量指数、均 匀 性、噪声水平、C T 值、层厚、低对比分辨力、空间分辨力 |
| 45 | 医用超声诊断超声源 | JJG 639 医用超声诊断仪超声源检定规程 | 输出声强、患者漏电流、探测深度、侧(轴)向分辨力、盲区、纵(横)向几何位置、囊性病灶直径 |
| 46 | 医用磁共振成像系统（MRI） | JJG (川)120-2016 医用磁共振成像系统(MRI)检定规程 | 磁场强度、信噪比、图像均匀性、空间分辨力、空间畸形、层厚偏差、低对比分辨力 |
| 47 | 医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源 | JJG 1067 医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源 | 空气比释动能、模拟血管最小尺寸、空间分辨力、减影性能影响、X射线管电压、低对比分辨力 |
| 48 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 JJG 394 | 超声功率、心率 |
| 49 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 超声多普勒胎心仪超声源检定规程 JJG 893 | 超声功率 |
| 50 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源 | 医用数字摄影(DR)系统X射线辐射源检定规程 JJG 1078 | 辐射输出的空气比释动能、辐射输出的重复性、辐射输出的质（HVL)、空间分辨力、低对比度分辨力、光野与照射野一致性、X射线管电压 |
| 51 | 超声骨密度仪 | JJF 1649超声骨密度仪校准规范 | 声速 |
| 52 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 JJG 1101 | 空气比释动能率、辐射输出的质、辐射输出的重复性、管电压、空间分辨力、低对比度分辨力 |
| 53 | PCR | 聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527 | 温度 |
| 54 | 核酸提取仪 | （自动）核酸提取仪校准规范JJF 1874 | 温度 |

- 服务要求：

- 1、服务时间：签订合同后，按照非强制检定计量器具到期时间，服务单位在接到我院通知后的7个工作日内到现场进行服务，并在现场服务7个工作日内出具计量检定/校准/检测报告；

- 2、服务单位在执行技术服务过程中不得影响我院临床使用；

- 3、针对需要送检到服务单位实验室进行计量检定/校准/检测的仪器，服务单位应派人到我院进行现场收件并在完成计量服务工作后，派人送还至我院指定地点。

- 三、非强检计量器具计量检定/校准/检测限价清单

| 序号 | 仪器类别 | 检测方式 | 限价(单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调移液器 | 送校 | 88 | 默认一通道、每增加一通道加收80元 |
| 2 | 温湿度表 | 送校 | 66 |  |
| 3 | 冰箱温度计、水银温度计 | 送校 | 44 |  |
| 4 | 冰箱 | 现场 | 200 |  |
| 5 | 冰柜 | 现场 | 200 |  |
| 6 | 培养箱、环境试验设备等 | 现场 | 330 |  |
| 7 | 水浴锅 | 现场 | 165 |  |
| 8 | 婴儿培养箱 | 现场 | 500 |  |
| 9 | 婴儿辐射保暖台 | 现场 | 550 |  |
| 10 | 高压灭菌器 | 现场 | 495 |  |
| 11 | 脉冲灭菌柜 | 现场 | 800 |  |
| 12 | 医用输液泵 | 现场 | 150 | 计量3个检测点 |
| 13 | 医用注射泵 | 现场 | 150 | 计量3个检测点、每增加一通道加收100元。 |
| 14 | 双通道注射泵 | 现场 | 200 | 计量3个检测点、每增加一通道加收100元。 |
| 15 | 三通道注射泵 | 现场 | 286 | 计量3个检测点、每增加一通道加收100元。 |
| 16 | 氧气吸入器 | 现场 | 44 |  |
| 17 | 血液透析机 | 现场 | 700 |  |
| 18 | 血液灌流装置 | 现场 | 220 |  |
| 19 | 血液流变测试仪 | 现场 | 220 |  |
| 20 | 呼吸机 | 现场 | 440 |  |
| 21 | 无创呼吸机 | 现场 | 440 |  |
| 22 | 麻醉机 | 现场 | 600 |  |
| 23 | 心肺复苏机 | 现场 | 440 |  |
| 24 | 脉搏血氧计 | 现场 | 55 |  |
| 25 | 医用负压吸引器 | 现场 | 66 |  |
| 26 | 全自动生化分析仪 | 现场 | 550 |  |
| 27 | 半自动生化分析仪 | 现场 | 220 |  |
| 28 | 尿液分析仪 | 现场 | 330 |  |
| 29 | 电解质分析仪 | 现场 | 550 |  |
| 30 | 血细胞分析仪 | 现场 | 330 |  |
| 31 | 化学发光免疫分析仪 | 现场 | 550 |  |
| 32 | 糖化血红蛋白分析仪 | 现场 | 550 |  |
| 33 | 全自动尿沉渣分析仪 | 现场 | 330 |  |
| 34 | 酶标分析仪 | 现场 | 220 |  |
| 35 | 医用五元素分析仪 | 现场 | 220 |  |
| 36 | 生物显微镜 | 现场 | 165 |  |
| 37 | 离心机 | 现场 | 286 |  |
| 38 | 体重秤 | 现场 | 55 |  |
| 39 | 医用牵引仪 | 现场 | 440 |  |
| 40 | 除颤仪 | 现场 | 440 |  |
| 41 | 高频电刀 | 现场 | 880 |  |
| 42 | 洁净工作台 | 现场 | 660 |  |
| 43 | 生物安全柜 | 现场 | 660 |  |
| 44 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影（CT）X射线辐射源 | 现场 | 1320 |  |
| 45 | 医用超声诊断超声源 | 现场 | 440 |  |
| 46 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 现场 | 1320 |  |
| 47 | 医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源 | 现场 | 880 |  |
| 48 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 现场 | 220 |  |
| 49 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 现场 | 220 |  |
| 50 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 现场 | 220 |  |
| 51 | 超声骨密度仪 | 现场 | 220 |  |
| 53 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 现场 | 220 |  |
| 53 | PCR | 现场 | 880 |  |
| 54 | 核酸提取仪 | 现场 | 660 |  |
|  | 合计 |  | 21485 |  |

- 供应商按下表格式进行报价。本项目采购各仪器检测单价，具体结算金额以每类仪器实际发生的检测数量乘以中标单价之和为最终结算金额。评审时，以单价报价的总和为参与评审的价格。

| 序号 | 仪器类别 | 检测方式 | 限价（单价） | 供应商报价（单价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |
|  |  | 合计 | 21485 | （必填） |  |

四、评分办法

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以有效报价中的最低价为评标基准价。投标人实际得分为：评标基准价/投标报价×30。评标基准价为有效报价的最低价。 |
| 2 | 技术响应及方案 | 10分 | 1、实施方案是否科学合理（5分） (1)投标人编制的项目实施方案完整，准确、详细地描述了项目的先进性内容，且方案科学合理，得5分； (2)投标人编制的项目实施方案完整，描述了项目的先进性内容，且方案科学合理，得3分； (3)投标人编制的项目实施方案不够完整，对于项目的先进性内容未完全描述，但方案不合理，得2分。 2、技术路线是否准确清晰（5分） (1)投标人编制的项目实施方案技术路线完整、合理、思路清晰，得5分； (2)投标人编制的项目实施方案技术路线较完整、思路较清晰，得3分； (3)投标人编制的项目实施方案技术路线不合理，得2分。 |
| 3 | 质量保障措施 | 10分 | 提供质量保证方案，包括但不限于 （①服务质量保证、②周期保证、③证书及时率保证、④重点、难点分析、⑤代送检服务保证）等，方案中每包含上述 1 项内容得 2 分，最多得 10 分。每有一项内容思路清晰、具有科学性、先进性、合理性且优于招标文件要求的，得2分；思路较清晰，基本符合招标文件要求的，得1分；思路不清晰，不符合招标文件要求的，不得分。 |
| 4 | 企业实力 | 30分 | 1、提供在有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书的有一项得1分，（满分为3分）； 2、具有市级及以上市场监督管理行政部门颁发的计量授权证书，授权项目总数为1-30个的得2分；31-60个的得5分；61个以上的得8分。（满分为8分） 3、通过CNAS认可，认可项目总数为1-200个的得2分；201-300个的得4分；301个以上的得6分。（满分为6分） - 4、取得高新技术企业认证证书得2分； 5、取得YY/T0287-2017医疗器械质量管理认证证书得4分 6、取得CMA资质证书的得2分。 ## 7、针对医院计量检测需求量大及重要的设备：婴儿培养箱、呼吸机、输液泵、高频电刀和血液透析机五类设备，能对全部上述5种医疗设备分别提供三套专业检测设备的得5分，能对上述2-4种医疗设备提供三套业检测设备的得3分，只能对上述其中1种医疗设备提供三套专业检测设备的得2分。能对上述5种医疗设备分别提供两套专业检测设备的得2分。（需提供溯源证书或采购发票等其他证明文件。 |
| 5 | 类似业绩 | 10分 | 投标供应商需提供三级甲等医院及以上的合作业绩，每提供一项得2分，满分10分。 注：（提供证明文件，包括中标/成交通知书、合同的复印件等，复印件需要加盖投标单位公章。） |
| 6 | 拟投入本项目人员配置 | 10分 | - 项目负责人具有国家一级注册计量师资格证的且从业经历10年以上的得3分。其他不得分。（满分3分） - 供应商具有一级计量师资格证的人数每提供一个得1分，最高得3分；（满分3分） 3.供应商具有二级计量师资格证的每提供一个得0.5分，最高得4分；（满分4分） 注：需提供以上人员连续三个月的缴纳社保证明材料及相关证书，否则不得分。人员不重复计分。 |